장비 고장/이상발생 보고서
장비명	항온항습실	구입일	2020. 01. 06
관리번호	KASTI-D-055	제조처	(주)큐로
발생일시	2024. 01. 10.
증상 / 현상	시험문을 장착하는 시험대 톱니기어의 탈락으로 개폐 불가 및 문짝을 고정하기 위한 부속품 파손 발생.
원인	1) 연속 반복 개폐 중 충격 또는 비이상적 개폐 발생 시 시험대에 과부하가 걸림. 예) 부적합 시편 발생 시 (컵힌지 부서짐) 2) 과부하 상태에서 리미트 없이 반복 개폐되어 ①톱니기어의 탈락 또는 ②시험대를 고정하는 나사 머리 부러짐.
고장 발생 사진
추정 원인 (컵힌지 부적합 등 시험대에 과부하 발생)		현상 (좌·우측 후면 개폐 불가)
현상 (톱니기어 탈락)		현상 (시험대 고정 나사 부러짐)

고장 발생 사진
현상 (문짝 고정용 부속품 부서짐)
정상 상태 (위·아래 고정 양호, 톱니기어 물림)	정상 상태 (문짝 고정용)
특 이 사 항